| научно-производственное предприятие | ## НАДЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ # ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ |
| --- | --- |

ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

(МИЛЛИВОЛЬТМЕТРЫ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ)

ИРТ 5320Н, ИРТ 5321Н

Руководство по эксплуатации

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение…………………………………………………………	  3

2.	Описание и работа………………………………………………	  3

2.1.	Назначение изделий…………………………………………….	  3

2.2.	Технические характеристики…………………………………..	  6

2.3.	Устройство и работа…………………………………………….	10

2.4.	Задание конфигурации  ……………..………………………	11

2.6.	Задание значений уставок………………………………………	14

2.6.	Внутренние градуировки………………………………………..	14

2.7.	Сообщения об ошибках…………………………………………	15

2.8.	Особенности работы....…………….……………………………	15

2.9.	Маркировка и пломбирование………………………………….	15

2.10.	Упаковка………………………………………………………….	16

3.	Использование изделий по назначению………………………..	16

3.1.	Подготовка изделий к использованию…………………………	16

3.1.1.	Указания мер безопасности…………………………………….	16

3.1.2.	Внешний осмотр…………..…………………………………….	16

3.1.3.	Монтаж изделия  ……………………………………………….	16

3.1.4.Опробование…  ……………………………………………….	17

3.2.	Использование изделий…………………………………………	17

- Методика поверки……………………………………………….	18

- Техническое обслуживание……………………………………..	28

- Хранение………………………………………………………….	29

- Транспортирование………………………………………………	29

ПРИЛОЖЕНИЕ  А.  Схема электрическая подключений

ИРТ 5320Н, ИРТ 5321Н……………………...	30

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б.  Схемы подключения ИРТ 5320Н,

ИРТ 5321Н к  ЭВМ……………………………	32

ПРИЛОЖЕНИЕ  В.  Схемы подключения ИРТ 5320Н,

ИРТ 5321Н к преобразователю сигнала………	33

ПРИЛОЖЕНИЕ Г.  Внешний вид передней панели..……………	34

ПРИЛОЖЕНИЕ Д.  Пример записи обозначения при заказе…………	35

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках измерителей-регуляторов технологических (милливольтметров универсальных) ИРТ 5320Н и ИРТ 5321НМ (далее ИРТ) перечисленных в таблице 1.1, и указания, необходимые для правильной и безопасной их эксплуатации.

Таблица 1.1

| Шифр модификации | Обозначение | Варианты монтажа | Конструктивные особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| ИРТ 5320Н | НКГЖ.411618.004-08 | щитовой | Логика работы реле – первое реле уставка на понижение, второе реле уставка на повышение и срабатывание реле при обрыве цепи датчика |
| ИРТ 5321Н | НКГЖ.411618.004-08.01 |  | Свободно конфигурируемая логика работы реле |

1.2. Внимание! Запрещается пробное включение и эксплуатация без подключенного к прибору заземления.

2. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

2.1. Назначение изделий

2.1.1. ИРТ предназначены для измерения и контроля температуры и других неэлектрических величин, преобразованных в электрические сигналы силы, напряжения постоянного тока и активное сопротивление постоянному току.

2.1.2. ИРТ могут быть использованы в различных технологических процессах  промышленности.

2.1.3. ИРТ являются микропроцессорными, переконфигурируемыми потребителем приборами, с индикацией текущего значения преобразуемой величины и предназначены для функционирования в автономном режиме. Просмотр и изменение параметров конфигурации ИРТ производится с помощью программы «Настройка ИРТ 53ХХ» при подключении приборов к ЭВМ. Связь приборов с компьютером осуществляется по интерфейсу RS 232C (по схеме «точка-точка»).

Индикация измеряемых величин в ИРТ происходит на светодиодном (СД) индикаторе. Индикация срабатывания уставок осуществляется с помощью одиночных СД индикаторов. Приборы осуществляют контроль достоверности входных сигналов.

2.1.4. ИРТ осуществляет функцию сигнализации и автоматического регулирования контролируемых параметров.

Исполнительные реле каналов сигнализации обеспечивают коммутацию:

- переменного тока сетевой частоты:

- при напряжении   250 В     до    5 А   на активную нагрузку,

- при напряжении   250 В     до    2 А   на индуктивную нагрузку (cosϕ0,4);

- постоянного тока:

- при напряжении   250 В    до  0,1 А   на активную и индуктивную нагрузки,

- при напряжении     30 В    до     2 А   на активную и индуктивную нагрузки.

2.1.5. ИРТ имеют две уставки.

2.1.6. В состав ИРТ входит встроенный источник напряжения 24 В, предназначенный для питания первичных преобразователей с унифицированным выходным сигналом постоянного тока.

2.1.7. В соответствии с ГОСТ 13384-93 ИРТ являются:

- по числу преобразуемых входных сигналов 	              - одноканальными;

- по числу каналов сигнализации                                         - двухканальными;

- по зависимости выходного сигнала от входного           -  с линейной зависимостью для входных сигналов от термопреобразователей сопротивления (ТС), преобразователей термоэлектрических (ТП) или с линейной зависимостью и с функцией извлечения квадратного корня для унифицированного входного сигнала;

- по связи между входными и выходными цепями - без гальванической связи.

2.1.9. В соответствии с ГОСТ 25804.1-83 ИРТ относятся:

- к категории Б - аппаратура непрерывного применения;

- к виду I           - аппаратура, имеющая два уровня качества функционирования - номинальный уровень и отказ.

2.1.10. В соответствии с ГОСТ 14254-96 степень защиты от попадания внутрь         ИРТ твердых тел, пыли и воды для:

передней панели            	  IP54;

корпуса                        	           IP54.

2.1.11. В соответствии с ГОСТ 17516.1-90 по устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации ИРТ относятся к группе исполнения М6.

2.1.12. В соответствии с ГОСТ 12997-84 по устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации ИРТ соответствуют группе исполнения С3 при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 С.

В соответствии с ГОСТ Р 50746-2000 ИРТ устойчивы к электромагнитным помехам, установленным в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Степень жесткости электромагнитной обстановки по ГОСТ | Характеристики видов помех | Значение | Группа исполнения | Критерий качества функционирования по ГОСТ Р 50746-2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 ГОСТ Р 51317.4.5 | Микросекундные импульсные помехи большой энергии (МИП): - амплитуда импульсов помехи в цепи ввода-вывода | +1 кВ | III | А |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.5 | Микросекундные импульсные помехи большой энергии (МИП): - амплитуда импульсов помехи в цепи питания, провод-провод / провод-земля | +1кВ / +2 кВ | III | А |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.4 | Наносекундные импульсные помехи (НИП): - амплитуда импульсов помехи в цепи ввода-вывода | 1 кВ | III | А |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.4 | Наносекундные импульсные помехи (НИП): - амплитуда импульсов помехи в цепи питания | 2 кВ | III | А |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.2 | Электростатические разряды: - контактный разряд - воздушный разряд | 6 кВ 8 кВ | III III | А А |
| 4 ГОСТ Р 50648 | Магнитное поле промышленной частоты длительное магнитное поле | 30 А/м | III | А |
| 4 ГОСТ Р 50648 | Магнитное поле промышленной частоты кратковременное магнитное поле 3с | 400 А/м | III | А |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.3 | Радиочастотные электромагнитные поля в полосе частот 80-1000 МГц | 10 В/м | IV | А |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.6 | Кондуктивные помехи в полосе частот: 0,15-80МГц: - цепи ввода-вывода - цепи питания | 10 В 10 В | IV IV | В А |
| 3 ГОСТ Р 51317.4.11 | Динамические изменения напряжения электропитания: - провалы - прерывания - выбросы | 1000мс/70%U 100мс/0%U 1000мс/120%U | III | А |
| ГОСТ Р 51318.22 | Эмиссия индустриальных помех |  |  | Соответствует ТС* класса А |
| Примечания: 1) * ТС – технические средства. 2) ИРТ 5320Н, ИРТ 5321Н нормально функционируют и не создают помех в условиях совместной работы с аппаратурой систем и элементов, для которых они предназначены, а также с аппаратурой другого назначения, которая может быть использована совместно с данными ИРТ 5320Н, ИРТ 5321Н в типовой помеховой ситуации. |  |  |  |  |

2.2. Технические характеристики

2.2.1. Диапазоны измерений, входные параметры и пределы допускаемой основной приведенной погрешности с учетом конфигураций ИРТ 5320Н, ИРТ 5321Н соответствуют приведенным в таблицах 2.2 и 2.3.

Таблица 2.2 – ИРТ 5320Н, ИРТ 5321Н для конфигураций с входными электрическими сигналами от термопреобразователей сопротивления (ТС) по ГОСТ 6651-94 и преобразователей термоэлектрических (ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001

| Тип пер- вичного преобра- зователя | W100 | Диапазон измерений, С | Входные параметры |  |  | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ0 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по НСХ |  | входное | ИРТ 5220Н ИРТ 5321Н |
|  |  |  | сопротивление, | т.э.д.с., мВ | сопротив- |  |
|  |  |  | Ом |  | ление, кОм |  |
| 50М | 1,4280 | -50…+200 | 39,23…92,78 | - | - | ##### (0,25 + *) |
| 53М(Гр 23) |  |  | 41,58…98,34 |  |  |  |
| 50М | 1,4260 |  | 39,35…92,62 |  |  |  |
| 53М(Гр 23) |  |  | 41,71…98,17 |  |  |  |
| 50П | 1,3910 |  | 40,00…88,53 |  |  |  |
| 100М | 1,4280 | -50…+200 | 78,45…185,55 |  |  |  |
|  | 1,4260 |  | 78,69…185,23 |  |  |  |
| 100П | 1,3910 |  | 80,00…177,05 |  |  |  |
| Pt100 | 1,3850 |  | 80,31…175,86 |  |  |  |
| 50П | 1,3910 | -50…+600** | 40,00…158,59 |  |  |  |
| 100П |  |  | 80,00…317,17 |  |  |  |
| Pt100 | 1,3850 |  | 80,31…313,71 |  |  |  |
| ТЖК(J) | - | -50…+1100 | - | -2,431…63,792 | не менее 100 | (0,5 + *) |
| ТХК(L) |  | -50…+600 |  | -3,005…49,108 |  |  |
| ТХА(К) |  | -50…+1300 |  | -1,889…52,410 |  |  |
| ТПП(S) |  | 0…+1700 |  | 0…17,947 |  |  |
| ТПП(R) |  | 0…+1700 |  | 0…20,222 |  |  |
| ТПР(В) |  | +300…+1800 |  | 0,431…13,591 |  |  |
| ТВР(А-1) |  | 0…+2500 |  | 0…33,640 |  |  |
| ТНН(N) |  | -50…1300 |  | -1,268…47,5127 |  |  |
| ТМК(Т) |  | -50…400 |  |  |  |  |
| * Одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений. ** За исключением поддиапазона -50…+200 С. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.3 – ИРТ 5320Н, ИРТ 5321Н для конфигураций с входными электрическими сигналами в виде силы, напряжения постоянного тока и сопротивления постоянному току

| ##### Входной сигнал | ##### Диапазон измерений |  | ##### Входные параметры |  |  | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ0 , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### для зависимости измеряемой величины от входного ##### сигнала: |  | ##### Входное ##### сопротивление, кОм: |  | ##### максимальный ток через ##### измеряемое ##### сопротивление, мА |  |
|  | ##### линейной | с функцией извлечения квадратного корня | ##### не менее | ##### не более |  | ##### ИРТ 5320Н ##### ИРТ 5321Н |
| ##### Ток | ##### 0…5 мА | ##### 0,05…5 мА | ##### - | ##### 0,01 | ##### - | ##### (0,25 + *) |
|  | ##### 0…20 мА | ##### 0,2…20 мА |  |  |  |  |
|  | ##### 4…20 мА | ##### 4,16…20 мА |  |  |  |  |
| ##### Напряжение | ##### 0…75 мВ | ##### 0,75…75 мВ | 100 | ##### - |  |  |
|  | ##### 0…100 мВ | ##### 1…100 мВ |  |  |  |  |
|  | ##### 0…10 В** | ##### 0,1…10 В** |  |  |  |  |
| * Одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений. ** По отдельному заказу. |  |  |  |  |  |  |

2.2.2. Для приборов ИРТ 5320Н, ИРТ 5321Н конфигурация выполняется, как  при производстве по заказу потребителя, так и допускается переконфигурация прибора потребителем, с помощью программы «Настройка  ИРТ 53ХХ».

2.2.3. Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) не более    30 мин.

2.2.4. Предел допускаемой дополнительной погрешности ИРТ по измерению не превышает 0,5 предела допускаемой основной погрешности при воздействии одного из ниже перечисленных факторов:

- при изменении температуры на каждые 10 С в рабочем диапазоне температур, указанном в п. 2.1.12;

- при воздействии повышенной влажности до 95 % при 35 С;

- при изменении напряжения питания от номинального (220 В, 50 Гц) в диапазоне от 90 до 249 В, 50 Гц.

2.2.5. Предел допускаемой дополнительной погрешности ИРТ для конфигурации с ТП, вызванной изменением температуры их свободных концов в диапазоне рабочих температур, не превышает предела допускаемой основной погрешности.

2.2.6. Область задания уставок соответствует диапазону измерений.

2.2.7. Предел допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализации не превышает предела допускаемой основной погрешности измеряемых величин.

2.2.8. Предел допускаемой дополнительной погрешности срабатывания сигнализации, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой в пределах рабочих температур на каждые 10 С изменения температуры, не превышает 0,5 предела допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализации.

2.2.9. Максимальное сопротивление каждого провода соединения ИРТ с ТС -             15 Ом.

2.2.10. Максимальная токовая нагрузка для каждого канала коммутации составляет:

- переменного тока сетевой частоты:

- при напряжении   250 В     до    5 А   на активную нагрузку,

- при напряжении   250 В     до    2 А   на индуктивную нагрузку (cosϕ0,4);

- постоянного тока:

- при напряжении   250 В    до  0,1 А на активную и индуктивную нагрузки,

- при напряжении     30 В    до     2 А на активную и индуктивную нагрузки.

2.2.10. Гистерезис срабатывания ИРТ по уставкам несимметричный, программируется независимо по каждой уставке и регулируется в пределах всего диапазона измерений.

2.2.11. Выходные характеристики встроенного источника напряжения:

- номинальное напряжение…………………………..	    240,48 В;

- максимальный ток нагрузки……………………….                    25 мА.

2.2.12. Питание ИРТ осуществляется  от переменного напряжения синусоидальной формы частотой от 40 до 100 Гц в диапазоне от 90 до 249 В, при номинальных значениях – частоты 50 Гц и напряжения 220 В.

2.2.13. Мощность, потребляемая ИРТ от сети переменного тока при номинальном напряжении, не превышает 5 ВА.

2.2.14. Изоляция электрических цепей питания и электрических цепей сигнализации между собой и относительно всех остальных цепей ввода-вывода и зажима защитного заземления в зависимости от условий испытаний выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц:

- 1500 В при температуре окружающего воздуха (20±5) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;

- 900 В при относительной влажности (90±3) % и температуре окружающего воздуха (25±3) °С.

2.2.15. Изоляция входных и интерфейсных электрических цепей между собой и относительно зажима защитного заземления в зависимости от условий испытаний выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц:

- 500 В при температуре окружающего воздуха (20±5) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;

- 300 В при относительной влажности (90±3) % и температуре окружающего воздуха (25±3) °С.

2.2.16. Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей ИРТ не             менее:

- 20 МОм при температуре окружающего воздуха (20±5) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;

- 5 МОм при температуре окружающего воздуха (50±3) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;

- 1 МОм при относительной влажности (90±3) % и температуре окружающего воздуха (25±3) °С.

2.2.17. ИРТ устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 С.

2.2.18. ИРТ  устойчивы и прочны к воздействию влажности до 95 % при температуре 35 С.

2.2.19. ИРТ прочны к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 С.

2.2.20. ИРТ в транспортной таре прочны к воздействию ударной тряски с числом ударов в минуту 80, средним квадратическим значением ускорения 98 м/с2 и продолжительностью воздействия 1 ч.

2.2.21. ИРТ прочны и устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 1 до 100 Гц при амплитуде виброускорения 20 м/с2.

2.2.22. ИРТ обладают прочностью и устойчивостью к воздействию механических ударов одиночного действия с пиковым ударным ускорением 20 м/с2, длительностью ударного импульса от 2 до 20 мс и общим количеством ударов 30.

2.2.23. ИРТ обладают прочностью и устойчивостью к воздействию механических ударов многократного действия с пиковым ударным ускорением 30 м/с2, с предпочтительной длительностью действия ударного ускорения 10 мс (допускаемая длительность - от 2 до 20 мс) и количеством ударов в каждом направлении 20.

2.2.24. В соответствии с ГОСТ Р 50746-2000 ИРТ 5920 устойчивы к электромагнитным помехам, установленным в таблице 2.1.

2.2.25. Габаритные размеры, мм, не более:

передняя панель………………………………	96 х 48;

монтажная глубина, вместе с разъемами…….	      120;

вырез в щите…………………………………..	88 х 46;

максимальная толщина щита…………………	        10.

2.2.26. Масса, кг, не более:………………………	       0,4.

2.3. Устройство и работа

2.3.1. В состав  ИРТ входят:

- модуль питания и коммутации с импульсным преобразователем сетевого напряжения (с гальванической развязкой от сети), с двумя реле каналов сигнализации и  модулем интерфейса RS 232С;

- модуль аналого-цифрового преобразователя (АЦП), с источником напряжения 24В;

- модуль управления и индикации с клавиатурой управления и энкодером.

2.3.1.1. Модуль питания и коммутации обеспечивает питание всех модулей ИРТ, осуществляет коммутацию каналов сигнализации.

2.3.1.2. Модуль АЦП измеряет значение входных сигналов, и обеспечивает питание внешних устройств напряжением 24 В, напряжение 24 В гальванически связано со входами АЦП. При использовании встроенного источника напряжения, подключить к прибору первичные преобразователи с выходом 4…20мА, можно по двухпроводной схеме.

2.3.1.3. Модуль управления и индикации производит обработку результатов измерения, управляет индикацией, опрашивает клавиатуру, энкодер, управляет исполнительными реле, и обеспечивает связь с ЭВМ через RS232С.

2.3.1.4. Модуль управления и индикации с клавиатурой содержит семисегментный светодиодный индикатор, два светодиода, три кнопки управления и энкодер.

2.3.1.5. Интерфейс RS 232С используется для подключения к ЭВМ по схеме «точка – точка» и не обеспечивает сетевую работу приборов, при этом может использоваться стандартный ноль-модемный кабель. Схемы подключения ИРТ к ЭВМ представлены на рисунках Б.1 и Б.2 приложения Б.

2.3.2. На лицевой панели ИРТ 5320Н расположены:

- СД семисегментный 4-х разрядный индикатор красного свечения, с высотой символов 14 мм;

- индикатор «УСТ» – единичный СД индикатор срабатывания 1-го канала сигнализации;

- индикатор «АВАРИЯ» – единичный СД индикатор срабатывания 2-го канала сигнализации;

- кнопка «У» - кнопка задания уставки 1-го канала сигнализации;

- кнопка «А» - кнопка задания уставки 2-го канала сигнализации;

- кнопка «» - кнопка задания гистерезиса 1-го и 2-го каналов сигнализации;

- ручка энкодера, для изменения величины изменяемого параметра.

2.3.2.1. На лицевой панели ИРТ 5321Н расположены:

- основной СД семисегментный индикатор с высотой символов 14 мм:

- 4-х разрядный красного свечения для ИРТ;

- индикатор «I» – единичный СД индикатор срабатывания 1-го канала сигнализации;

- индикатор «II» – единичный СД индикатор срабатывания 2-го канала сигнализации;

- кнопка «I» - кнопка задания уставки 1-го канала сигнализации;

- кнопка «II» - кнопка задания уставки 2-го канала сигнализации;

- кнопка «» - кнопка задания гистерезиса 1-го и 2-го каналов сигнализации;

- ручка энкодера, для изменения величины изменяемого параметра.

2.3.2.2. В режиме измерения на основном индикаторе отображается текущее значение измеряемого параметра. Числовые значения выводятся на индикатор с заданным числом знаков после запятой.  В случае, если измеренное значение нельзя отобразить в таком формате, число знаков уменьшается. На основной индикатор выводится также информация об обрыве датчика, превышении входным сигналом установленных границ диапазона измеряемого параметра.

2.3.2.3. В режиме задания значения уставок, гистерезиса, коррекции «0» и диапазона на основном индикаторе отображается значение изменяемого параметра.

2.3.2.4. Кнопки «У», «А» для ИРТ 5320Н и «I», «II» для ИРТ 5321Н, предназначены для входа в режим просмотра и задания значений уставок.

2.3.2.5. Кнопка «» предназначена для просмотра и задания гистерезиса уставки. Для входа в режим, необходимо одновременно нажать кнопку соответствующей уставки и кнопку гистерезиса.

2.3.3. На задней панели ИРТ расположены:

- разъемные клеммные колодки для подсоединения сетевого питания, цепей коммутации, первичных преобразователей, интерфейсного кабеля;

- кнопки подстройки «0» и диапазона измерения прибора;

- зажим защитного заземления.

2.4. Задание параметров конфигурации

2.4.1. Для приборов ИРТ 5320Н, ИРТ 5321Н конфигурация выполняется, как  при производстве по заказу потребителя, так и допускается переконфигурация прибора потребителем, с помощью программы «Настройка ИРТ 53ХХ».

2.4.2. Приборы ИРТ 5320Н могут быть изготовлены с любым типом датчика указанных в таблицах 2.2 и 2.3. Типы уставок для этого прибора следующие:

- уставка «У» всегда конфигурируется «на понижение», реле I срабатывает при величине измеренного сигнала меньшем, чем величина уставки, величина уставки и гистерезиса  устанавливается потребителем;

- уставка «А» всегда конфигурируется «на повышение», реле II срабатывает при величине измеренного сигнала большем, чем величина уставки, а также при обрыве датчика, величина уставки и гистерезиса  устанавливается потребителем.

2.4.3. Приборы ИРТ 5321Н могут быть изготовлены с любым типом датчика указанным в таблицах 2.2 и 2.3. Типы уставок для этого прибора могут быть любыми.

2.4.4. При необходимости потребитель может изменить конфигурацию прибора. В приборах изготовленных для работы с входным сигналом 0…10В поменять тип входного сигнала нельзя. Можно поменять диапазон измерения, число усреднения, число знаков после запятой при индикации, включить или выключить блок извлечения квадратного корня,  логику реле.

В приборах, изготовленных для работы с ТС, ТП, можно поменять  - тип  датчика, число усреднения, число знаков после запятой при индикации, логику реле.

Для приборов изготовленных для работы с унифицированными токовыми сигналами и унифицированными сигналами напряжения до 100 мВ можно поменять тип входного сигнала, диапазон преобразования входного сигнала, изменить количество знаков после запятой, поменять количество усреднений, включить или выключить блок извлечения квадратного корня.

2.4.5. Изменить конфигурацию можно с помощью программы «Настройка ИРТ 53ХХ». Программа может быть установлена компьютер совместимый с PC AT с процессором не ниже Celeron 366 .  Требования к оперативной памяти: не менее 256 Mb. Требования к жесткому диску: свободное пространство не менее 4 MБ. Требование к монитору: SVGA не менее 14 дюймов, с разрешением не менее 640x480 16 цветов (оптимально 800х600   16 цветов). Операционная система Windows ME или XP. Обязательно должен быть установлен принтер в настройках Windows, даже если он не подключен к компьютеру.

2.4.5.1. Подсоедините ИРТ к СОМ-порту ЭВМ с помощью интерфейсного кабеля, включите ИРТ и ЭВМ.

2.4.5.2. Запустите на ЭВМ программу «Настройка ИРТ 53ХХ».  По умолчанию ИРТ настроен на скорость 9600 бит/с с адресом 1.

2.4.5.3. На экране появится окно открытой программы.

2.4.5.4. Считайте параметры конфигурации ИРТ, нажав кнопку «Прочитать из прибора».

2.4.5.5. Закладка «Настройка каналов», на этой закладке задаются следующие параметры конфигурации:

- «Минимум» - минимум диапазона преобразования входного сигнала, ввод числа от –999 до 9999;

- «Максимум» - максимум диапазона преобразования входного сигнала, ввод числа от –999 до 9999, для датчиков ТС и ТП значения подставляются автоматически из таблиц 2.2 и 2.3;

- «Смещение» - подстройка нижнего диапазона измерения, постоянная величина, прибавляемая к результату измерения,   подстройка нуля прибора, величина смещения вводится с клавиатуры компьютера либо с помощью кнопки «0» и энкодера, заводская установка 0;

- «Подстройка» - подстройка верхнего диапазона измерения, величина на которую умножается результат измерения, величина смещения вводится с клавиатуры компьютера либо с помощью кнопки «Диап.» и энкодера, заводская установка 1;

- «Тип датчика» - выбор типа первичного преобразователя из списка, раскрывающегося при нажатии « »;

- «Корнеизвлечение» - установка галочки в этом окне включает функцию извлечения квадратного корня для унифицированных входных сигналов в соответствии с таблицей 2.3.;

- «Уставка I Тип», «Уставка II Тип» - выбор типа уставки из списка, раскрывающегося при нажатии « ». «Нет» - уставка не используется. «Понижение» - уставка «на понижение», реле сработает при величине измеренного сигнала меньшем, чем величина уставки. «Повышение» -  уставка «на повышение», реле сработает при величине измеренного сигнала большем, чем величина уставки.

- «Величина I», «Величина II» - значение соответствующей уставки;

- «Гистерезис I», «Гистерезис II» - значение гистерезиса соответствующей уставки;

- «Усреднение» - выбор количества измерений для усреднения входного сигнала из списка, раскрывающегося при нажатии « », при выборе количества измерений для усреднения «N», необходимо учитывать, что время установления измеряемой величины равно N х 1 с. После включения питания для исключения постепенного накопления результатов усреднения первое годное измерение производится с N=1. Далее используется пользовательское значение усреднения. Кроме того, при включении питания ИРТ процесс управления реле начнётся спустя 10 с;

- «Знаков» - выбор количества знаков после запятой из списка, раскрывающегося при нажатии « »;

- «Наблюдения» - число измерений для подтверждения срабатывания реле.

2.4.5.6. Закладка «Настройка реле», на этой закладке задаются следующие параметры конфигурации:

- Связь реле  с уставками – для этого нужно нажать левую кнопку мыши в соответствующем поле, при этом в поле появится символ «+». Возможные варианты связей любого реле с любой уставкой.

- Связь реле с обрывом датчика – определяет состояние реле при обрыве датчика, для этого нужно нажать левую кнопку мыши в соответствующем поле, при этом в поле появится символ «+», т.е. реле сработает, при обрыве датчика.

- Можно назначить связь одновременно на любое количество  уставок и сочетать уставки с обрывом датчика.

2.4.5.7. После завершения конфигурации, сохраните параметры конфигурации в ИРТ, нажав кнопку «Записать в прибор».

2.5. Задание значений уставок

2.5.1. Для изменения значения уставки, необходимо нажать кнопку соответствующей уставки («У», «А» для ИРТ 5320Н и «I», «II» для ИРТ 5321Н), и вращением ручки энкодера установить требуемое значение уставки.

2.5.2. Для изменения значения гистерезиса уставки, необходимо одновременно нажать кнопку соответствующей уставки и кнопку гистерезиса «»,  и вращением ручки энкодера установить требуемое значение гистерезиса уставки.

2.5.3. Гистерезис срабатывания ИРТ по уставкам несимметричный, если уставка работает «на понижение», значение гистерезиса прибавляется к значению уставки, если уставка «на повышение» значение гистерезиса вычитается из значения уставки.

2.6. Внутренние градуировки

2.6.1. Внутренние градуировки ИРТ, которые можно осуществить в автономном режиме, следующие:

- подстройка «0»;

- подстройка диапазона.

2.6.2. Для подстройки «0» прибора, необходимо на вход прибора подать значение входного сигнала соответствующее нижнему значению, необходимого диапазона измерения, нажав кнопку «0» и вращая ручку энкодера скорректировать результат измерения.

2.6.3. Для подстройки диапазона измерения прибора, необходимо на вход прибора подать значение входного сигнала соответствующее верхнему значению, необходимого диапазона измерения, нажав кнопку «Диап.» и вращая ручку энкодера скорректировать результат измерения.

2.7. Сообщения об ошибках

2.7.1. При возникновении в ИРТ  сбоев или неполадок на индикаторе высвечивается сообщение. Возможные сообщения об ошибках:

« . . . .» – точки в каждом разряде, обрыв входной цепи. Это сообщение возникает при обрыве соединений ТС или ТП с входами ИРТ. Необходимо восстановить соединения первичных преобразователей.

«1» – мигающая в старшем разряде, выход за границы диапазона. Сообщение возникает при выходе измеряемого сигнала от ТС и ТП  за границы диапазона измерений;

- при выходе измеряемого сигнала в виде постоянного тока за границы диапазона

- (-0,5…5,5) мА - для сигнала 0..5 мА;

- (-2…22) мА - для сигнала 0…20 мА;

- (3,8….22) мА - для сигнала 4…20 мА.

После возврата сигнала в диапазон измерений сообщение об ошибке сохраняется на индикаторе в течение не более 10 секунд.

«E» – сообщение «Е» и номер ошибки, устранение данной ошибки возможно только в сервисном центре.

2.8. Особенности работы с ИРТ

2.8.1. Стандартная схема подключения ТС к ИРТ 3-х проводная, при подключении ТС к ИРТ по 2-х проводной схеме необходимо скорректировать «0» диапазона измерения.

2.8.2. При работе с ТП подключение датчика к ИРТ осуществляется термоэлектрическим проводом, в качестве компенсатора холодного спая необходимо использовать только компенсатор холодного спая входящий в комплект поставки.

2.8.3. Для повышения помехозащищённости ИРТ и увеличения ресурса работы реле, в приборе параллельно контактам реле установлены RC цепочки, при напряжении ~220В через RC цепь течёт ток 1мА. Если это недопустимо, то при заказе необходимо при заказе указать это.

2.9. Маркировка и пломбирование

2.9.1. Маркировка соответствует ГОСТ 26828-86 Е, ГОСТ 9181-74 Е, ГОСТ 12.2.020-76 и чертежу НКГЖ.411618.004-08СБ для ИРТ 5320Н, НКГЖ.411618.004-08.01СБ для ИРТ 5321НМ.

2.9.2. ИРТ  опломбированы представителем ОТК предприятия-изготовителя.

2.10. Упаковка

2.10.1. Упаковка производится в соответствии с ГОСТ 23170-78 Е, ГОСТ 9181-74 Е и чертежом НКГЖ.411618.004-08УЧ для ИРТ 5320Н, НКГЖ.411618.004-08.01УЧ для ИРТ 5320НМ и обеспечивает полную сохраняемость ИРТ.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

3.1. Подготовка изделий к использованию

3.1.1. Указания мер безопасности

3.1.1.1. По способу защиты человека от поражения электрическим током ИРТ  соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.1.1.2. ИРТ  имеет зажим защитного заземления по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.1.1.3. Первичные преобразователи, цепи интерфейса, цепи сигнализации и питания подключают согласно маркировке при отключенном напряжении питания.

ВНИМАНИЕ! Подключение к клеммным колодкам ИРТ  должно осуществляться одножильным проводом или многожильным проводом с припаянным наконечником, максимальное сечение провода 1,5 мм.

3.1.1.4. ИРТ являются пожаробезопасными, вероятность возникновения пожара в ИРТ не превышает 10-6 в год в соответствии с  ГОСТ 12.1.004-85, т.е. при любых неисправностях, возникающих как в самом ИРТ , так и во внешних электрических цепях, подключаемых к нему, он не является источником возгорания.

3.1.1.5. При эксплуатации ИРТ необходимо соблюдать требования НП-001-97 (ОПБ-88/97), ПНАЭ Г - 1 - 024 - 90 (ПБЯ РУ АС-89), ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил устройства электроустановок», утвержденных  Госэнергонадзором.

3.1.2. Внешний осмотр

3.1.2.1. При внешнем осмотре устанавливают отсутствие механических повреждений, правильность маркировки, проверяют комплектность.

При наличии дефектов покрытий, влияющих на работоспособность ИРТ, несоответствия комплектности, маркировки определяют возможность дальнейшего применения ИРТ.

3.1.2.2. У каждого ИРТ  проверяют наличие паспорта с отметкой ОТК.

3.1.3. Монтаж изделия

3.1.3.1. Для установки ИРТ  необходимо иметь доступ к нему с задней стороны щита. Размеры выреза в щите должны соответствовать п. 2.2.25.

Порядок установки:

- вставить ИРТ  в вырез щита;

- вставить крепежные скобы в пазы боковых стенок корпуса;

- винтами притянуть переднюю панель ИРТ  к щиту.

Подключение ИРТ к сети питания, первичным преобразователям, коммутируемым цепям через разъемные клеммные колодки, расположенные на задней панели, в соответствии с приложением А. Соединения выполняются в виде кабельных связей одножильным проводом или многожильным проводом с припаянными наконечниками.

Прокладка и разделка кабеля должны отвечать требованиям действующих "Правил устройства электроустановок".

Пробные включения и эксплуатация прибора должны обязательно выполняться с подключенным к прибору заземлением.

3.1.4. Опробование

3.1.4.1. Для проверки нулей к ИРТ для конфигурации с ТС подключить ИКСУ-2000 или магазин сопротивлений, для конфигурации с ТП – ИКСУ-200Ех либо ИКСУ-2000 или поместить преобразователь термоэлектрический в льдо-водяную смесь.

Установите нулевое значение температуры для соответствующего типа ТС или ТП.

3.1.4.2. Для конфигураций ИРТ с входными электрическими сигналами в виде силы и напряжения постоянного тока к входу подключите источники калиброванных токов и напряжений соответственно, ИКСУ-200Ех или ИКСУ-2000.

Установите значения входного сигнала, соответствующее минимуму диапазона преобразования входного унифицированного сигнала.

3.2. Использование изделий

3.2.1. Установить ИРТ на приборном щите и надежно закрепить.

3.2.2.Осуществить необходимые соединения ИРТ  в соответствии с приложением А:

Подключить заземление, цепи датчика, цепи сигнализации (если они используются), цепи питания.

3.2.3. Задать значение уставок и гистерезиса ИРТ, руководствуясь пп. 2.5.

3.2.4. Осуществить при необходимости, внутреннюю градуировку ИРТ, руководствуясь п. 2.6.

4. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

4.1. Поверку ИРТ  проводят органы Государственной метрологической службы или метрологическая служба потребителя, имеющая право поверки. Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения поверки определяются ПР 50.2.006-94 "ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения".

4.2. Межповерочный интервал составляет два года.

4.3. Настоящая методика может быть применена для калибровки ИРТ.

4.4. Операции и средства поверки

4.4.1. При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| № п/п | Операция поверки | Номер пункта | Обязательность проведения операции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первичная поверка | периодическая поверка |
| 1 | Внешний осмотр | п. 4.7.1 | Да | Да |
| 2 | Опробование | п. 4.7.2 | Да | Да |
| 3 | Проверка электрической прочности изоляции | п. 4.7.3 | Да | Нет |
| 4 | Проверка электрического сопротивления изоляции | п. 4.7.4 | Да | Нет |
| 5 | Определение значений основных погрешностей ИРТ по измеряемой величине, предназначенного для работы с изменяемой конфигурацией | п. 4.7.5. | Да | Да |
| 6 | Определение значений основных погрешностей ИРТ с конкретной конфигурацией | п. 4.7.6. | Да | Да |
| 7 | Определение выходных характеристик встроенного источника напряжения | п. 4.7.7. | Да | Да |
| 8 | Обработка результатов поверки | п. 4.7.8 | Да | Да |

4.4.2. При проведении поверки ИРТ применяют основные и вспомогательные средства, указанные в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Наименование средства поверки и обозначение НТД | Основные метрологические и технические характеристики средства поверки |
| --- | --- |
| 1. Калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный ИКСУ-2000 ТУ 4381-031-13282997-00 | Диапазон воспроизведения температуры ТС: минус 200…200 °С. Основная погрешность ±0,03 °С. Диапазон воспроизведения температуры ТС: минус 200…600 °С. Основная погрешность ±0,08 °С. Диапазон воспроизведения температуры ТП: минус 210…1300 °С. Основная погрешность ±0,3 °С. Диапазон воспроизведения температуры ТП: минус 1200…2500 °С. Основная погрешность ±2,5 °С. Диапазон воспроизведения напряжения: минус 10…100 мВ, 0…12 В. Основная погрешность (7·10-5·¦U¦ + 3) мкВ, ± 3 мВ Диапазон воспроизведения тока: 0…25 мА. Основная погрешность (10-4·I + 1,5) мкА. |
| 2. Резисторы МЛТ | МЛТ-1-820 Ом5% |
| 3. Установка для проверки электрической безопасности GPI-745A | Диапазон выходных напряжений переменного тока частотой 50 Гц: 100…5000 В |
| 4. Мегаомметр Ф4102/1-1М ТУ 25-7534.005-87 | Диапазон измерений 0…20000 МОм. |
| Примечания: 1. Предприятием-изготовителем средств поверки по п. 1 является НПП «Элемер». 2. Все перечисленные в таблице 4.2 средства измерения должны иметь действующие свидетельства о поверке. 3. Допускается применять отдельные, вновь разработанные или находящиеся в применении средства поверки и оборудование, по своим характеристикам не уступающие указанным в настоящей методики поверки. |  |

4.5. Требования безопасности

4.5.1. При поверке выполняют требования техники безопасности, изложенные в документации на применяемые средства поверки и оборудование.

4.6.	Условия поверки и подготовка к ней

4.6.1.	При проведении поверки соблюдают следующие условия:

1) температура окружающего воздуха, С                                 20 ± 5;
2) относительная влажность воздуха, %                                   30  80;
3) атмосферное давление, кПа (мм рт.ст)                         84,0  106,7

(630  800);
4) напряжение питания, В                                                        220 ± 4,4;
5) частота питающей сети, Гц                                                    50 ± 1,0.

Внешние электрические и магнитные поля должны отсутствовать или находиться в пределах, не влияющих на работу ИРТ.

Поверяемые ИРТ и используемые средства поверки должны быть защищены от ударов, вибраций, тряски, влияющих на их работу.

4.6.2. Операции, проводимые со средствами поверки и поверяемыми ИРТ, должны соответствовать указаниям, приведенным в эксплуатационной документации.

4.6.3. Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

4.6.3.1.	ИРТ выдерживают в условиях, установленных в п. 4.6.1.1), п. 4.6.1.3) в течение 4 ч.

4.6.3.2.	Средства поверки подготавливают к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.

4.7. Проведение поверки

4.7.1. Внешний осмотр поверяемого ИРТ осуществляют в соответствии с п. 3.1.2 настоящего руководства по эксплуатации.

4.7.2. Опробование поверяемого ИРТ состоит в проверке его работоспособности в соответствии с п. 3.1.4 настоящего руководства по эксплуатации.

4.7.3. Проверка электрической прочности изоляции

Проверку электрической прочности изоляции производят на установке GPI-745А.

Испытательное напряжение следует повышать плавно, начиная с нуля до испытательного в течение 5-10 с. Уменьшение напряжения до нуля должно производиться с такой же скоростью.

Значения испытательного напряжения для различных цепей ИРТ указаны в таблице 4.3.

Таблица 4.3

| Испытательное напряжение, В | Проверяемые цепи | Номера контактов в соответствии с рисунком А.1 приложения А, объединенных в группы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая | вторая |
| 1500 | Цепь питания переменного тока, электрические цепи сигнализации относительно: зажима защитного заземления входных цепей и выходной цепи встроенного источника питания (ИП) интерфейсных цепей (DB-9) | Все контакты сетевого и релейного разъема 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Заземление, Все контакты разъема датчика: 1, 2, 3, 4, 5 Все контакты интерфейсного разъема: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
|  | Цепь питания переменного тока относительно: электрических цепей сигнализации | Контакты 1 и 2 сетевого и релейного разъема | Контакты 3, 4, 5, 6, 7, 8 сетевого и релейного разъема |
| 500 | Зажим защитного заземления относительно: входных цепей и выходной цепи ИП, интерфейсных цепей (DB-9) | Заземление | Все контакты разъема датчика: 1, 2, 3, 4, 5 Все контакты интерфейсного разъема: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
|  | Интерфейсные цепи (DB-9) относительно: входных цепей и выходной цепи ИП | Все контакты интерфейсного разъема: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Все контакты разъема датчика: 1, 2, 3, 4, 5 |

Изоляцию выдерживают под действием испытательного напряжения в течение                1 мин. Затем напряжение плавно снижают до нуля,  после чего испытательную установку отключают.

Во время проверки не должно происходить пробоев и поверхностного перекрытия изоляции.

4.7.4.	Проверка электрического сопротивления изоляции

4.7.4.1.	Проверку электрического сопротивления изоляции цепей ИРТ производят мегаомметром Ф4102/1-1М или другим прибором для измерения электрического сопротивления с рабочим напряжением постоянного тока 100 и 500 В.

Отсчет показаний производят по истечении 1 мин после приложения напряжения между соединенными вместе контактами первой испытуемой цепи и соединенными вместе контактами второй испытуемой цепи в соответствии с таблицей 4.4.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм.

Таблица 4.4

| Испытательное напряжение, В | Проверяемые цепи | Номера контактов в соответствии с рисунком А.1 приложения А, объединенных в группы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первая | вторая |
| 500 | Цепь питания переменного тока, электрические цепи сигнализации относительно: зажима защитного заземления входных цепей и выходной цепи встроенного источника питания интерфейсных цепей (DB-9) | Все контакты сетевого и релейного разъема 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Заземление, Все контакты разъема датчика: 1, 2, 3, 4, 5 Все контакты интерфейсного разъема: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
|  | Цепь питания переменного тока относительно: электрических цепей сигнализации | Контакты 1 и 2 сетевого и релейного разъема | Контакты 3, 4, 5, 6, 7, 8 сетевого и релейного разъема |
| 100 | Зажим защитного заземления относительно: входных цепей и выходной цепи встроенного источника питания интерфейсных цепей (DB-9) | Заземление | Все контакты разъема датчика: 1, 2, 3, 4, 5 Все контакты интерфейсного разъема: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
|  | Интерфейсные цепи (DB-9) относительно: входных цепей и выходной цепи встроенного источника питания | Все контакты интерфейсного разъема: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Все контакты разъема датчика: 1, 2, 3, 4, 5 |

4.7.5. Определение значений основных погрешностей ИРТ  по измеряемой величине, предназначенных для работы с изменяемой конфигурацией.

4.7.5.1. Определение значений погрешностей измерительного канала ИРТ может проводиться только с помощью ЭВМ (с использованием клавиатуры ЭВМ для конфигурации ИРТ  и экрана ЭВМ для считывания данных). Для определения значений основных приведенных погрешностей подключают к ИРТ  калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный ИКСУ-2000 (далее - ИКСУ), в соответствии с данным руководством по эксплуатации и руководством по эксплуатации ИКСУ-2000.

4.7.5.2. Определение значений основных погрешностей ИРТ  в конфигурации с ТС проводят в поверяемых точках, указанных в таблице 4.5, в следующей последовательности:

Таблица 4.5

| Входные параметры |  |  |  | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности по измеряемой величине, С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип первичного преобразователя | Диапазон измерений, С | Поверяемая точка |  |  |  |
|  |  | С | Ом | ИРТ 5320Н | ИРТ 5321Н |
| 50П | минус 50…200 | минус 50 | 40,00 |  0,63 |  0,63 |
|  |  | 150 | 79,11 |  0,63 |  0,63 |
| 100П | минус 50…200 | 150 | 158,23 |  0,63 |  0,63 |
|  | минус 50…600 | 550 | 300,67 |  1,63 |  1,63 |

4.7.5.2.1. Включают и подготавливают к работе ИКСУ и поверяемый ИРТ, выдерживают ИКСУ и ИРТ  во включенном состоянии в течение не менее 30 мин.

4.7.5.2.2. Подсоединяют ИРТ 5920 к ЭВМ, включают питание и запускают программу «Настройка  ИРТ 53ХХ».

4.7.5.2.3. Устанавливают следующие параметры конфигурации ИРТ (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют п. 2.2.2. настоящего руководства по эксплуатации):

- тип первичного преобразователя 	        50П (1,391);

- количество знаков после запятой                                2;

- количество измерений для усреднения                       1.

4.7.5.2.4. Включают ИКСУ, подготавливают его к работе в  режиме эмуляции температур, соответствующих входным сигналам от ТС типа 50П, и подключают его ко входу ИРТ по 3-х проводной схеме.

4.7.5.2.5. Задают с помощью ИКСУ эмулируемое (действительное Ад) значение температуры минус 50,0 С (40,00 Ом).

4.7.5.2.6. Определяют значение абсолютной погрешности ΔА по формуле

ΔА = Аизм – Ад ,                                                       (4.1)

где   Аизм   - измеренное значение величины в поверяемой точке, считанное с индикатора ИРТ или на закладке “Текущие значения” программы “” «Настройка ИРТ 53ХХ».

4.7.5.2.7. Устанавливая с помощью ИКСУ эмулируемое (действительное Ад) значение температуры, равное 150 С (79,11 Ом), и повторяют операции пп. 4.7.5.2.6.

4.7.5.2.8. Изменяют параметры конфигурации ИРТ, установив:

- тип первичного преобразователя 	      100П (1,391).

Значения остальных параметров должны соответствовать пп. 4.7.5.2.3.

4.7.5.2.9. Подготавливают ИКСУ к работе в режиме эмуляции температур, соответствующих входным сигналам от ТС типа 100П.

4.7.5.2.10. Поочередно устанавливают с помощью ИКСУ эмулируемые (действительные Ад) значения температур, равные 150 С (158,23 Ом) и 550 С (300,67 Ом), и повторяют операции пп.4.7.5.2.6.

4.7.5.2.11. Для контроля обрыва входной цепи отсоединяют ИКСУ от ИРТ, на индикаторе ИРТ должно появиться сообщение «….».

4.7.5.3. Определение значений основных погрешностей  ИРТ с входными  сигналами в виде напряжения постоянного тока в диапазоне  0…100 мВ и с входными сигналами от ТП, проводят в поверяемых точках, указанных в таблице 4.6, в следующей последовательности:

Таблица 4.6

| Входные параметры |  |  |  | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности по преобразуемой величине |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входной сигнал | Диапазон преобразования | Поверяемая точка |  |  |  |
|  |  | мВ | Ад | ИРТ 5320Н | ИРТ 5321Н |
| 0…100 мВ | 5…105 | 0 | 5 |  0,023 |  0,023 |
|  | минус 10…90 | 15 | 5 |  0,06 |  0,06 |
|  | минус 45…55 | 50 | 5 |  0,089 |  0,089 |
|  | минус 90…10 | 95 | 5 |  0,188 |  0,188 |

4.7.5.3.1. Устанавливают следующие параметры  конфигурации ИРТ (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют п. 2.2.2 настоящего руководства по эксплуатации):

- тип первичного преобразователя		             0…100 мВ;

- количество знаков после запятой                        	                 3;

- функция извлечения квадратного корня			 нет;

- минимум диапазона преобразования входного сигнала          5;

- максимум диапазона преобразования входного сигнала     105;

- количество измерений для усреднения         		     1.

4.7.5.3.2. Подготавливают  ИКСУ в режиме эмуляции напряжения, устанавливают напряжение, равное 0 мВ, выполняют операции пп. 4.7.5.2.6.

4.7.5.3.3. Последовательно меняют диапазоны преобразования входного сигнала и устанавливают значение эмулируемых напряжений ИКСУ в соответствии с таблицей 4.6, выполняют операции пп. 4.7.5.2.6, для каждой поверяемой точки.

4.7.5.4. Определение значений основных погрешностей ИРТ в конфигурации с унифицированными входными сигналами в виде силы постоянного тока проводят в поверяемых точках, указанных в таблице 4.7, в следующей последовательности:

Таблица 4.7

| Входные параметры |  |  |  | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности по преобразуемой величине |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входной сигнал | Диапазон преобразования | Поверяемая точка |  |  |  |
|  |  | мА | Ад | ИРТ 5320Н | ИРТ 5321Н |
| 0…5 мА | 0…100 | 0 | 0 |  0,25 |  0,25 |
|  |  | 2,5 | 50 |  0,26 |  0,26 |
|  |  | 4,75 | 95 |  0,26 |  0,26 |
| 4…20 мА | 0…100 | 4 | 0 |  0,26 |  0,26 |
|  |  | 12 | 50 |  0,26 |  0,26 |
|  |  | 19,2 | 95 |  0,26 |  0,26 |

4.7.5.4.1. Устанавливают следующие параметры конфигурации ИРТ (параметры конфигурации и их обозначение соответствуют п. 2.2.2 настоящего руководства по эксплуатации):

- тип первичного преобразователя		                 0…5 мА;

- количество знаков после запятой                        	                 3;

- функция извлечения квадратного корня			 нет;

- минимум диапазона преобразования входного сигнала          0;

- максимум диапазона преобразования входного сигнала     100;

- количество измерений для усреднения         		     3.

4.7.5.4.2. Подготавливают ИКСУ в режиме эмуляции тока, устанавливают ток, равный 0 мА, выполняют операции пп. 4.7.5.2.6.

4.7.5.4.3. Последовательно устанавливают значение эмулируемых токов ИКСУ и тип первичного преобразователя в соответствии с таблицей 4.7, выполняют операции                            пп. 4.7.5.2.6, для каждой поверяемой точки.

4.7.6 Определение значений основных погрешностей ИРТ, сконфигурированных под конкретный тип первичного преобразователя.

4.7.6.1. Для определения значений основных приведенных погрешностей подключают к ИРТ калибратор-измеритель унифицированных сигналов эталонный ИКСУ.

4.7.6.2. Определение значений основных приведенных погрешностей ИРТ в конфигурации  ТС и ТП проводят в точках, соответствующих 5, 25, 50, 75, 95 % диапазона измерения, указанного в таблице 2.2. Поверку ИРТ, работающих с ТС производят только по 3-х проводной схеме. Операции поверки выполняют в следующей последовательности:

4.7.6.2.1. Включают и подготавливают к работе ИКСУ и поверяемый ИРТ, выдерживают ИКСУ и ИРТ  во включенном состоянии в течение не менее 30 мин.

4.7.6.2.2. Устанавливают с помощью ИКСУ эмулируемое (действительное Ад) значение температуры в градусах, равное 5, 25, 50, 75, 95 % диапазона измерения.

4.7.6.2.3. Считывают значение измеряемой величины Аизм с индикатора ИРТ.

4.7.6.2.4. Определяют значения основной приведенной погрешности измерения ИРТ по формуле

γ=(Аизм−Ад)(Авхmax−Авхmin)×100%,                                                        (4.2)

где Aвхmax - максимум диапазона измерения, из таблицы 2.2;

Aвхmin - минимум диапазона измерения, из таблицы 2.2.

4.7.6.2.5. Для контроля обрыва входной цепи отсоединяют ИКСУ от ИРТ, на индикаторе ИРТ должно появиться сообщение «….».

4.7.6.3. Определение значений основных погрешностей ИРТ в конфигурации с входными унифицированными сигналами в виде силы и напряжения постоянного тока проводят в точках, соответствующих 5, 25, 50, 75, 95 % диапазона измерения, указанного в таблице 2.3, операции поверки проводят в следующей последовательности:

4.7.6.3.1. Включают и подготавливают к работе ИКСУ и поверяемый ИРТ, выдерживают ИКСУ и ИРТ  во включенном состоянии в течение не менее 30 мин.

4.7.6.3.2. Устанавливают с помощью ИКСУ эмулируемое (действительное Iд) значение, равное 5, 25, 50, 75, 95 % диапазона измерения.

4.7.6.3.3. Считывают значение измеряемой величины Аизм с индикатора ИРТ.

4.7.6.3.4. Вычисляют действительное значение измеренного параметра по формуле

Aд=(Iд−Iвхmin)(Iвхmax−Iвхmin)×(Aвхmax−Aвхmin)+Aвхmin,                       (4.3)

где Ад    - действительное значение измеренного параметра;

Iд      - действительное значение входного сигнала;

Iвхmin - минимум входного диапазона;

Iвхmax - максимум входного диапазона;

Aвхmax - максимум диапазона преобразования входного унифицированного сигнала;

Aвхmin - минимум диапазона преобразования входного унифицированного сигнала.

4.7.6.3.5. При включенной в приборе функции извлечения квадратного корня, действительное значение измеренного параметра вычисляют по формуле

Ад=(Iд−Iвхmin)(Iвхmax−Iвхmin)×(Авхmax−Авхmin)+Авхmin                           (4.4)

4.7.6.3.6. Определяют значения основной приведенной погрешности измерения ИРТ по формуле (4.2).

4.7.7. Определение выходных характеристик встроенного источника питания выполняют в следующей последовательности:

4.7.7.1. Подключают к выходу встроенного источника напряжения поверяемого ИРТ (контакты 1 минус, 5 плюс), ИКСУ в режиме измерения напряжения в диапазоне 0…120 В.

4.7.7.2. Измеряют значение напряжения холостого хода встроенного источника.

4.7.7.3. Определяют значение абсолютной погрешности по формуле

ΔUхх = Uхх - Uном ,                                                 (4.5)

где ΔUхх - абсолютная погрешность в режиме холостого хода;

Uном - номинальное значение выходного напряжения источника, равное 24;

Uхх  - измеренное значение напряжения холостого хода.

4.7.7.4. Подключают к выходу встроенного источника напряжения поверяемого ИРТ  нагрузочный резистор типа МЛТ-1-820 Ом.

4.7.7.5. Измеряют значение напряжения встроенного источника под нагрузкой.

4.7.7.6. Определяют значение абсолютной погрешности по формуле

ΔUнагр = Uнагр - Uном ,                                            (4.6)

где ΔUнагр - абсолютная погрешность под нагрузкой;

Uнагр - измеренное значение напряжения под нагрузкой.

4.7.8. Обработка результатов поверки.

4.7.8.1. При поверке ИРТ, предназначенного для работы с изменяемой конфигурацией, значения основных абсолютных погрешностей по измеряемой величине, вычисленных по формуле (4.1) не должны превышать значений, указанных в таблицах 4.5, 4.6, 4.7.

4.7.8.2. При поверке ИРТ, сконфигурированного под конкретный тип первичного преобразователя, при работе с входными сигналами ТС и ТП значения основных приведенных погрешностей, вычисленных по формуле (4.2), не должны превышать значений, указанных в таблице 2.2.

4.7.8.3. При поверке ИРТ с входными унифицированными сигналами значения основных приведенных погрешностей, вычисленных по формуле (4.2), не должно превышать значений, указанных в таблице 2.3.

4.7.8.4. При определении характеристик встроенного источника напряжения, значения абсолютных погрешностей вычисленных по формулам 4.5 и 4.6 не должны превышать 0,48 В.

4.8. Оформление результатов поверки

4.8.1. Положительные результаты поверки ИРТ предназначенного для работы с изменяемой конфигурацией, оформляются свидетельством о государственной поверке установленной формы по ПР 50.2.006-94 или отметкой в паспорте.

4.8.2. Результаты поверки ИРТ, сконфигурированного под конкретный первичный преобразователь, оформляют свидетельством о государственной поверке установленной формы по ПР 50.2.006-94 или отметкой в паспорте с указанием конкретного поверяемого диапазона.

4.8.3. При отрицательных результатах поверки ИРТ не допускается к применению до выяснения причин неисправностей и их устранения.

После устранения обнаруженных неисправностей проводят повторную поверку, результаты повторной поверки - окончательные.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Техническое обслуживание ИРТ сводится к соблюдению правил эксплуатации, хранения и транспортирования, изложенных в данном «Руководстве по эксплуатации», профилактическим осмотрам, периодической поверке и ремонтным работам.

5.2. Профилактические осмотры проводятся в порядке, установленном на объектах эксплуатации ИРТ, но не реже двух раз в год и включают:

а) внешний осмотр;

б) проверку прочности крепления линий связи ИРТ с первичными преобразователями, источником питания и нагрузками каналов коммутации;

в) проверку функционирования, показания прибора ориентировочно совпадают с измеряемой величиной.

5.3. Периодическую поверку ИРТ производят не реже одного раза в два года в соответствии с указаниями, приведенными в разделе 4 настоящего руководства по эксплуатации.

5.4. ИРТ с неисправностями, не подлежащими устранению при профилактическом осмотре, или не прошедшие периодическую поверку, подлежат текущему ремонту.

Ремонт ИРТ производится на предприятии-изготовителе.

6. ХРАНЕНИЕ

6.1. Условия хранения ИРТ в транспортной таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям I ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.

6.2. Расположение ИРТ в хранилищах должно обеспечивать свободный доступ к ним.

6.3. ИРТ следует хранить на стеллажах.

6.4. Расстояние между стенами, полом хранилища и ИРТ должно быть не менее 100 мм.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1. ИРТ транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Крепление тары в транспортных средствах производится согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

7.2. Условия транспортирования ИРТ должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С с соблюдением мер защиты от ударов и вибрации.

7.3. Транспортировать ИРТ следует упакованными в пакеты или поштучно.

7.4. Транспортировать ИРТ в коробках следует в соответствии с требованиями ГОСТ 21929-76.

Приложение А

Схемы электрические подключений

ИРТ 5320Н, ИРТ 5321Н

Рисунок А.1

Рисунок А.2

Рисунок А.3

Рисунок А.4

Рисунок А.5

Рисунок А.6

Приложение Б

Схема подключения ИРТ 5321Н, ИРТ 5321Н к ЭВМ

по схеме «точка-точка» через интерфейс RS 232C

Рисунок Б.1

Рисунок Б.2

Приложение В

Схема подключения ИРТ 5321Н, ИРТ 5321Н к преобразователю с унифицированным выходным сигналом тока.

Рисунок В.1

Приложение Г

Внешний вид передней панели приборов ИРТ 5321Н, ИРТ 5321Н

Рисунок Г.1

Приложение Д

Пример записи обозначения при заказе

ИРТ 5320Н, ИРТ 5321Н

ИРТ 5321Н     х      х      х      х      х      х     х     х     х

1                   2       3       4       5        6      7       8      9    10

1. 	Тип прибора (ИРТ 5320Н, ИРТ 5321Н)

- Тип входного сигнала, из таблиц 2.2, 2.3

- Диапазон преобразования входного сигнала, для приборов с унифицированным входным сигналом

- Единицы измерения

- Наличие блока извлечения корня, БИК

- Тип уставок, для ИРТ 5321Н, 11 – две уставки «на понижение», 12 – первая уставка «на понижение», вторая уставка «на повышение», 22 – две уставки «на повышение»

- Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (индекс заказа: 360П)

- Госповерка (индекс заказа: ГП)

- Отключение цепей искрогашения в контактах реле (индекс заказа:без ИГ)

- Обозначение технических условий

ПРИМЕР ЗАКАЗА

ИРТ 5321Н – 4-20 – 0-100 – т/ч – БИК – 12 -ТУ 4210-019-13282997-06

1                 2             3      4         5        6                    10